FLASH Dose Rates

| Circular Diameter Field Size (cm) | Approx Depth of 80% dose (cm) | Dose / pulse Gy (±ΔD%) | Dose Rate (Gy/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| OPEN | 3.0 | 0.6 Gy (±4.2%) - 259.1 Gy (± 2.3%) | 186-77,733 |
| 2 | 1.9 | 1.0Gy (±4.0%) - 68.6 Gy (±2.6%) | 312 – 20,589 |
| 5 | 2.2 | 1.0 Gy (±4.0%) - 28.4 Gy (±2.6%) | 303 – 8,509 |
| 6 | 2.2 | 1.0 Gy (±2.9%) - 26.1 Gy (±2.3%) | 290 – 7,814 |
| 10 | 2.2 | 0.7 Gy (±2.6%) - 8.8 Gy (±2.9%) | 220 – 2,631 |

Conventional Dose Rates

| Circular Diameter Field Size (cm) | Approx Depth of 80% dose (cm) | Dose / pulse Gy (±ΔD%) | Dose Rate (Gy/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| OPEN | 2.5 | 0.051 Gy (±0.01%) | 0.51 |
| 2 | 1.7 | 0.089 Gy (±0.02%) | 0.89 |
| 5 | 2.0 | 0.086 Gy (±0.13%) | 0.86 |
| 6 | 2.0 | 0.084 Gy (±0.02%) | 0.84 |
| 10 | 2.0 | 0.058 Gy (±0.02%) | 0.58 |